便携式近红外脑功能成像装置技术参数

- 主机：实时检测脑血红蛋白（氧化HbO、还原HbR、总HbT）浓度变化信息；

- 探头：≥63有效探测通道（非断层），支持多脑区同步检测，包括≥24发射探头，≥16接收探头；

- 探测器类型：探测器为雪崩二极管APD，探测微弱光信号更灵敏，探测灵敏度≤0.5 pW；

- 探测器内置在主机内、非外置，通过光纤与人体连接；与外置探测器相比，可实现电磁屏蔽，抗干扰能力强；

- 测量时间分辨率：≥11Hz，实时捕捉血氧响应信号；

- 光源类型：LED光源，非激光光源，安全性更高；

- 光源波长：双波长，距离血红蛋白等位点波长（~800nM）有足够偏移，800nm以下光源波长（宜波长）需要低于750nm，保障检测准确度，提供正规第三方机构出具的检测报告作为证明材料；

- 光源采集方式：提供730nm宜波长，距离血红蛋白等位点波长远，并且避免了700nm以下组织强光吸收，信噪比高，准确度高；光源采用分时采集，不同时点亮，彻底消除不同探测通道之间的相互串扰和混淆，检测更准确；

- 发射探头光功率：单波长≥50mW，更高亮度、安全的近红外光照明，更有效地克服生物组织的光吸收衰减；

- 检测探头动态范围：≥100dB，支撑从儿童、成人、老年人等不同人群，从额叶到有头发的顶叶不同脑区的高质量探测需要；

- 自适应增益调整：提供≥120dB的动态范围，一键自适应光源功率-探测增益调整，解决额叶、顶叶、枕叶等不同脑区信号强度差异大的挑战，在不同脑区均有优异的信号质量表现；

- 光强信号稳定性：单波长光强信号30s内波动量小于光强信号均值的0.5%，提供正规第三方机构出具的检测报告作为证明材料；

- 脑血氧饱和度SpO2检测：主机可软硬件配置支撑八个独立通道的脑血氧饱和度SpO2检测，并可支撑脑血氧饱和度SpO2成像功能；提供软件截图；

- 无线、便携：主机为金属外壳，坚固耐用，重量＜1.5kg，与电脑无线连接、工作距离大于20米；

- 提供两种供电方式：电源适配器和电池供电；全通道续航6小时以上；

- 提供离线存储模块，全通道数据采集存储时间长度可超过200小时；

- 基于弹簧设计的探头佩戴舒适，方便在有头发覆盖区域检测信号，有效对抗运动伪迹；配置好后无需反复插拔光纤，使用方便快捷；

- 生物安全相容性：探头和头帽与人体头部直接接触，需提供国际或国内认可的正规第三方检测机构出具的生物安全相容性报告，且报告编号网络可查；

- 支持与各品牌不同规格型号脑电EEG联用，实现多模态脑功能信号检测，提供设备支撑发表的近红外脑功能/EEG联用的学术论文（SCI论文或中文核心期刊）作为证明材料；

- 支持与各品牌不同规格型号tDCS、TMS同位联用；

- 支持SD软件编辑功能：删除、新增通道，探头、通道可手动或自动编号；支持距离角度自动校验显示功能，支持三维坐标导入与三维显示；

- 与整机同品牌采集软件：获得计算机软件著作权登记证书；支持层叠曲线、散布曲线、拓扑二维图像和拓扑三维MRI图像融合显示等多种信号显示方式，显示方式直观灵活，提供软件著作权证书材料证明；

- 探头排布与信号显示同屏显示，信号质量实时监测，自动增益调整，一键快速达到最优系统工作状态；

- 支持视频、音频同步录制，同步记录实验过程，方便用户整合脑响应图谱、行为学、实验环境等多层次信息；

- 自定义任务课题设计，支持自定义刺激素材，包括视频、音频、图片、文字，定义时间长度和播放时序，支持自定义时间长度和播放时序；相对外置第三方软件，同步性更高、操作更无缝/方便；任务课题一键切换，方便快速开展多个任务课题检测；

- 数据管理：支持被试信息录入，以被试信息为基准进行数据管理，多样化数据检索功能，可根据被试的姓名、出生年月、测量日期等信息对数据进行检索查看；

- 与整机同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，获得计算机软件著作权登记证书；具备一站式数据分析功能，提供数据预处理、伪迹识别与校正、事件编辑、一般线性模型GLM脑激活计算、脑网络连接计算、统计分析、批处理、三维显示、超扫描分析等功能，已支撑发表一篇或以上的SCI论文证明其学术认可度,提供计算机软件著作权登记证书及SCI论文首页、标注页作为证明材料；

- 与整机同品牌科学研究分析软件，儿童脑模型定位，导入探头的3D空间定位数据，配准到儿童脑模型，定位信息更准确；提供新生儿、一岁、两岁三个年龄的脑模型；提供Automatic Anatomical Labeling脑分区标签，支持高水准的医疗与科研要求；支持导出所有发射极、接收极和通道的MNI坐标，导出AAL脑分区信息，提高研究的严谨性与可重复性；支持导入定位信息；提供软件截图作为证明材料；

- 与整机同品牌科学研究分析软件，3D定位数据分析：导入探头的3D空间定位数据，配准到标准头模，提供4种脑模板，支持导入定位信息；

- 与整机同品牌科学研究分析软件，数据显示：支持时序显示原始光强信号、光密度曲线、血氧浓度曲线；支持Block average、统计分析图像、脑网络连接等结果的多种显示方式，包括二维显示、二维头模叠加显示、三维MRI图像融合叠加显示（玻璃视图效果等）等；

- 与整机同品牌科学研究分析软件，图像保存：支持波形、二维、三维图像的各种查看方式与保存；

- 与整机同品牌科学研究分析软件，数据导出：支持数据和处理结果导出至Excel、CSV等多种数据格式；

- 与整机同品牌科学研究分析软件，数据3D可视化：支持血氧浓度变化量Hemo、区块平均结果BlockAverage和均值、差值、积分值、重心值、初始激活5种特征值的数据，提供5种视角的3D可视化，实现一键出图；支持自定义数据分析结果的3D显示；

- 与整机同品牌科学研究分析软件，一键批处理：支持BlockAverage、功能连接、GLM的数据文件一键批量处理，简化操作，提高分析效率；

- 与整机同品牌科学研究分析软件，超扫描数据分析：支持对超扫描采集的双数据进行小波转换相干（wavelet transform coherence）分析，支持超扫描小波转换相干值的单样本T-test、双样本T-test、配对T-test和方差分析ANOVA等；

- 厂商近红外脑功能成像产品的学术认可度：厂商的近红外脑功能成像产品已支撑国内研究机构发表SCI论文40篇以上（提供论文首页与相应设备标注页作为证明材料）。