双道注射泵技术参数

★1、国家三类注册，提供医疗器械注册证

2、适应注射器:

适应任何厂家生产的10ml、20ml（30ml）和50ml（60ml）一次性注射器
3、速度,定时,体重三种工作模式,有标定功能,能标定任何厂家的注射器,控制精度:±5%

4、注射速度可调范围及增量:

50ml（60ml）注射器： 0.1ml/h～1600.0ml/h 
20ml（30ml）注射器： 0.1ml/h～600.0ml/h 
10ml 注射器：0.1ml/h ～400.0ml/h 
5、定时模式参数可调范围及增量:

药液量：0.1～999.9ml（增量为0.1ml）
时间：1～1999min（增量为1min）
6、体重模式参数可调范围及增量:

药物量：0.1～999.9mg（增量为0.1mg）
药液量：0.1～199.9ml（增量为0.1ml）
剂量：0.01～99.99ug/kg/min（增量为0.01ug/kg/min）

0.01～99.99mg/kg/h（为0.01mg/kg/h）
体重：0.1～99.9（增量为0.1kg）；100～300kg（增量为1kg）
7、预注量可调范围: 0～1999.9ml（增量为0.1ml）
   已注量显示范围: 0.1～1999.9ml（增量为0.1ml）
8、快速推注:50ml（60ml）：1600.0ml/h，20ml（30ml）：600.0ml/h，10ml：400.0ml/h 
9、KVO速度:1ml/h
10、声光报警: 近空、推空、注射完成（已输量等于预输量）、注射器松脱、阻塞、操作错误和电池欠压等各种报警、市电故障或电源线脱落提示。
11、电源: AC220V±22V，50Hz±1Hz；内置高性能可充电锂电池组：DC11.5V，2000mAh。新电池充满电后，可供泵以5ml/h速率（GB9706.27-2005标准指定的中速）工作4小时以上。
12、自动识别注射器规格,并自动检测注射器内药液量.
13、运行环境条件: 温度5～40℃ 相对湿度20～90%
14、运输和储存环境: 温度-10～55℃ 相对湿度10～90%

15、中文彩色液晶显示，三档阻塞压力设置及动态压力图形显示,三档报警音量设置显示.

16、时刻检测注射器压力并图形显示其大小.

17、塞报警后压力自动释放

18、配注射泵架

19、整机质保≥5年