彩色多普勒超声诊断仪

# 设备说明：

## 设备系统需具有升级能力的设计，以满足将来临床扩展新技术应用的需求

## 若有新技术推出，中标方需免费为本超声仪升级。

# 主要技术规格及系统概述：

## 彩色多普勒超声诊断仪包括：

### ★彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器

### ◆主机重量（含电池）：≤5kg

### ★主机内置探头接口：≥2个（非扩展接口）

### 支持探头扩展≥3个

### 电池的续航时间（实时扫查下）：≥70分钟

### 操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制（非触摸屏）

### 可配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能

### 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672

### 数字化高分辨率二维灰阶成像

### 谐波成像技术

### 彩色多普勒

### 能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

### M模式

### 解剖M型

### TDI组织多普勒成像

### 脉冲波多普勒，连续波多普勒

### 血流的自动频谱包络分析测量

### 支持智能穿刺增强功能，探头可自动识别针体角度，自动调节声束角度与针体垂直（非手动调节角度）

### 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收，≥7线，可做曲别针实验

### 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率

### 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

### ◆多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于2个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像（提供证明资料）

### 自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

### 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

### 内置教学软件

## 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

### 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流
速、压力、流速比等）

### 多普勒血流测量与分析

### 全自动血流多普勒包络分析

### 测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。

### IMT颈动脉内中膜自动测量

## 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理软件：

### 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

### 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

## 云端互联功能

### ◆支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能

### ◆超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。超声屏幕上可显示4G网络模块。

### ◆支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、测量、冻结、存图等

## 输入/输出信号及参考信号：

### 输入：网络

### 输出：HDMI，S-video，VGA，USB

## 图像管理与记录装置：

### 大容量硬盘≥240G

### 图像可存储为PC兼容格式

### USB接口支持打印和数据输出

# 技术参数及要求：

## 探头规格：

### 频率：可选配探头频率范围1.0-20.0MHz

### 系统可选配探头最高频率≥20MHz

### 支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内

### 线阵探头有效阵元≥192

### 探头可选配穿刺架装置，穿刺架可消毒

## 二维图像主要参数：

### 扫描速率

### 相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥60帧/秒

### 凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥40帧/秒

### 发射声束聚焦≥8段

### 接收方式：可视可调动态范围≥180

### 二维灰阶≥256

### 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT

### 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。

### 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

### 增益调节：TGC分段≥8

### 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

### 扫描深度≥30cm。

## 频谱多普勒成像技术参数：

### 支持方式：PWD、CWD、HPRF

### 最大测量速度：PWD：血流速度≥8.5 m/s
CWD：血流速度≥35 m/s

### 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）

### 显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

### 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

### 零位移动：≥8级

### 取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；

## 彩色多普勒

### 显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

### 彩色显示帧频：
相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/秒
凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥9帧/秒

### 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°

### 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

### 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

## 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。

# 标配要求

### ◆ 标配两把探头：线阵探头频率4.0-15.0MHz

### 凸阵探头 1.0-5.0MHz

### 标配同品牌升降台车1个，配置四轮行李箱1个

售后：整机质保≥5年，如整机出现故障24小时内上门维修，维修期间提供备用设备。

配置清单

| 名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | / | 1台 |  |
| 凸阵探头 | / | 1把 |  |
| 线阵探头 | / | 1把 |  |
| 台车 | / | 1台 |  |
| 行李箱 | / | 1套 |  |