- 多功能神经康复系统（无创神经电刺激仪）技术参数

- 适用范围：本设备具有表面肌电分析、经皮电刺激、神经肌肉电刺激、肌电生物反馈、神经网络重建、小脑顶核刺激（脑循环功能改善治疗）、声音、闪光刺激等多种功能，用于评价患者功能状态，促进功能康复，适用于脑卒中、脑瘫、脊髓损伤、废用性肌肉萎缩、迟缓性瘫痪、疼痛综合征、关节活动受限、颅脑损伤、外周神经损伤、假肢功能训练、神经功能障碍、痉挛等疾病的康复治疗。

★2、由治疗主机、控制软件组成，实现2个部位或2个患者的康复治疗，进行经皮电刺激、神经肌肉电刺激、小脑顶核电刺激治疗，声音、闪光刺激等。

3、连接与通讯方式：中央控制台和治疗子机之间采用无线连接，通过蓝牙进行数据传输。

★4、不少于5种以上治疗功能，能满足临床神经康复多体征的需要：至少包含神经肌肉电刺激、肌电生物反馈、经皮电刺激、神经网络重建、小脑顶核刺激（脑循环治疗）、正中神经电刺激（昏迷促醒治疗）等。

◆5、可全过程动态显示及跟踪表面肌电峰值及触发阈值曲线，可用于运动障碍运动机能分析，震颤、肌阵孪、肌张力障碍辨别和步态、姿态的评价,进而帮助制定、调整优化康复方案，以便达到最佳的康复效果。

6、系统辅助功能：

（1）神经康复疗程及疗效分析后台管理工作站系统。

（2）处方管理系统：内置多种出厂评估方案、也可用户自设缺省方案。

7、EMG放大器参数

（1）通道：双通道

（2）表面肌电采集范围：20—10000μV。

8、电流刺激参数

（1）刺激波形极性：正向、负向、交替式

（2）输出波形：方波、三角波、正弦波、锯齿波

（3）输出电流：0.7—70mA恒流。

（4）刺激频率：1—100Hz，小脑顶核刺激时基波频率1—8000Hz

（5）脉冲宽度：50μS—50mS

（6）刺激时间：1—120S可调

- 9、神经康复中央控制台

- 使用Microsoft Windows操作系统设计的专用软件，包括信息管理模块，诊断模块、治疗模块和报告生成模块四部分。

- 信息管理模块具有患者信息的录入、存储、编辑等功能；

- 肌电采集功能具有肌电分析和肌电生物反馈两个模式；电刺激功能具有经皮电刺激、神经肌肉电刺激和小脑顶核电刺激三个模式；神经网络重建模式同时具备肌电采集功能和电刺激功能。

- 软件治疗模块可控制主机进行各种治疗模式的设置，对各治疗模式下的治疗类型、脉冲持续时间、刺激极性、刺激电流峰值、刺激频率、刺激时间、刺激间歇时间、刺激次数等参数进行设置。

◆5）丰富的多媒体功能：内置多款多媒体训练软件，增加训练的趣味性；可进行痉挛肌治疗、肌肉耐力训练、肌肉放松训练，、生物反馈、协同性训练治疗等多种训练。

6）三维立体导航：提供全身3D肌肉图谱，直观可视指导检测、治疗。

7）报告生成模块具有上述分析诊断结果和治疗疗程、疗效的报告生成功能。

10、通过电磁兼容性检测，符合国家标准电磁兼容要求，提供第三方检测机构的检测报告。

11、配置清单：台车1个、计算机1台、治疗系统1套，耗材清单1套。

12、整机质保≥5年