输液泵技术参数

★1、国家三类注册，提供医疗器械注册证

- 2、控制方式: 滴数检测并自动控制(ml/h与滴/分钟一键转换)和无滴数检测二种方式自由切换，外卡转动式滴速检测夹。
3、适应输液器: 适应任何厂家生产的普通专用一次性输液器（包括避光输液器）
4、控制精度:±2%（使用检测夹）,±5%（不用检测夹）
5、输液速度可调范围及增量: 
0.1ml/h～1200ml/h（1.0ml/h～99.9ml/h,增量为0.1ml/h;大于99.9ml/h,增量为1ml/h）
1～400滴/min（增量为1滴/min） 
6、输液时间可调范围及增量: 1～1999min（增量为1min）
7、预输量可调范围: 0～9999ml（增量为1ml）
8、已输量显示范围:0～9999ml（增量为1ml）
9、KVO速度: 输液速度小于10ml/h时，为1ml/h；输液速度大于或者等于10ml/h时，为3ml/h。
10、声光报警: 门开、气泡、阻塞、空瓶（输液完毕）、完成（已输量等于预输量）、超时（开机后遗忘操作）、工作速度异常、信号错误、操作错误和电池欠压等各种报警、市电故障或电源线脱落提示。
11、电源: AC220V±22V，50Hz±1Hz；内置高性能可充电锂电池组：DC11.5V，2000mAh。
新电池充满电后，可供泵以20滴/min速率（GB9706.27-2005标准指定的中速）工作6小时以上。

- ◆12、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏.

13、时刻检测输液状态并自动保持输液速度。
14、能根据输液管软硬程度自动调整阻塞报警值

15、输液器管型参数设置键锁定
16、运输和储存环境: 温度-10～55℃ 相对湿度10～90%

17、配输液泵架。

18、整机质保≥5年。