背心式振动排痰机

一、适应范围

适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者

痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。

二、产品组成

1、主机、双空气导管、背心式气囊、线控器、空气压缩雾化器及负压吸痰台车

2、压力范围 3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调

3、工作频率 1-20Hz

4、工作噪声 正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

5、时间调节 1-99min

三、操作模式

1、10英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止

按键

2、工作模式

1. 常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用

2. 循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式

3. 梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式

4. 自定义模式，可根据治疗具体差别，自定义更改治疗模式

3、线控手柄功能  可通过线控手柄中断或恢复振动排痰

4、压力与频率自动调节功能

5、可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治

疗过程中的安全性

6、治疗信息储存查询功能 ：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

7、空气导管配置 ：双空气导管，可自动锁定

8、背心气囊类型： 背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选

9、背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层10、气囊重新组装：背心气囊内衬 可选择一次性使用气囊内衬，避免交叉污染

四、质保

质保：整机质保≥5年