- 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院)部分医疗设备招标参数

- ( ICU  便携式医用臭氧治疗仪)

1、7英寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，显示操作步骤和各项参数。

2、臭氧浓度检测系统

3、臭氧浓度（0-80mg/L）连续可调

4、开机确定后即可取气，无需预热等待(实际浓度达到设定浓度用时≦30s)

5、臭氧浓度自动调节系统

6、开机管路自动消毒

7、管路压力自动调节，适用于任何医用氧气源

8、臭氧浓度精确度：臭氧浓度误差±2mg/L

9、具有残余臭氧回收装置

10、具有持续取气功能，连续四小时给气浓度误差≤±2mg/L

11、电压：220V

12、频率：50HZ

13、功率：≤200VA

14、医用氧气流量：0.5—2L/min

15、医用臭氧输出流量：0.5—2L/min

16、环境温度：5—40℃

17、相对湿度：≤85%

18、大气压力：86KPa—106KPa

19、整机质保≥5年

(备注：该仪器需要具备开展臭氧自体血疗法功能)