动态血压监测仪基本参数及技术指标

数据连接：USB 数据线

测量方法：示波法

- 量程：

血压测量范围：压力测量范围为 0kPa～37.3kPa (0 mmHg～280 mmHg)

脉率测量范围：测量范围应为40bpm～200 bpm

分辨率：血压读数的分辨率为 1mmHg，脉率读数的分辨率为 1BPM

可重复性：应符合YY0670-2008中4.5.3的要求，在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于4mmHg

- 准确性：

血压测量准确性：应符合YY0670-2008中4.5.4的要求，无论升压还是降压，在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±3mmHg

脉率测量准确性：应为±3BPM

系统整体的有效性：符合YY0670-2008中4.5.5的要求。

- 安全参数：

最大袖带压：血压监测仪袖带压力超过40.0 kPa（300mmHg）时应自动打开电磁阀放气；袖带压处在2 kPa（15mmHg）以上时间小于3min

泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67 kPa（260mmHg）降到2 kPa（15mmHg）的时间不超过10s

工作电源：两节5号AA碱性电池

数据存储器：闪存储存高达300个读数

校准：最低两年一次

测量间隔时间：血压监测仪进行自动血压测量的间隔时间可选择为(5，10，15，20，30，45，60，90、120)分钟中的任何一种，时间误差不超过选择值的5%

工作环境：温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～95%；

大气压力：70KPa～106KPa

储存条件：应存储在温度为-20℃～+55℃；相对湿度不大于95%；大气压力：70KPa～106KPa，无腐蚀性气体，通风良好的室内。

其它功能：

设备拥有补测功能，当测量结果错误、未能测量出来或测量结果偏离前几次平均值一定范围时，设备应进行补测，同时考虑患者舒适性，只补测一次

分析软件能够自动删除错误数据，并且删除的数据可见，减少医生工作量

分析软件能够提供日夜对比统计直方图、频率分布图、圆饼图、趋势图、条形趋势图、散点图等工具

分析软件能够显示每条数据在测量时的姿势，运动、躺、坐立等，为临床提供诊断参考依据.

相关配置：

品牌台式电脑一台，打印机一台。

质保要求：

整机免费质保≥2年。