听觉言语语言喉功能检测处理系统（构音语音测量与训练仪）技术要求

主要用途：

用于构音、语音障碍的诊断评估和康复训练及指导。具有构音语音信号实时测量、康复训练功能。通过对构音语音信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的实时检测、处理，为构音语音障碍的诊断和康复、疗效监控提供相关信息。

主要功能：

1、构音语音功能测量评估，可开展：（1）口部运动能力评估；（2）音位习得、音位对比等构音语音能力评估；（3）下颌距、舌距等构音运动功能测量；（4）构音清晰度等构音语音功能测量；

2、构音语音功能康复训练，可开展：（1）★口部运动治疗（不少于40种）；（2）下颌、唇、舌构音运动的康复训练；（3）构音音位感知、音位习得、音位对比的康复训练。

主要组成：

配有台车（材质：ABS工程塑料，带万向轮）、专用主机（处理器：2GHz以上；硬盘：500GB；内存：4GB；操作系统：Windows）、单通道低通滤波器、单向型专业话筒（频率响应50Hz-15KHz）、显示器（最佳分辨率：1920x1080；尺寸：20英寸以上）、打印机（USB接口，支持A4纸打印）、构音语音测量训练仪软件。

主要技术指标：

1、构音语音测量训练仪软件用于构音语音障碍的功能评估与康复训练，其主要技术指标：

（1）实时言语信号：

1）★谐波频率误差：±4%；

2）★基频实时响应速率：≤6ms；

3）★FFT实时响应速率：≤48ms；

4）★LPC实时响应速率：≤45ms；

5）★语谱图实时分辨率：窄带60Hz、中带120Hz、宽带240Hz：12.7ms±4%；

2、单通道低通滤波：

1）增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB

2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB

3）★静止噪声≤2mV

4）低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50 dB

资质要求：

1、必须提供医疗器械检验报告或者软件测试报告，系统软件的功能与质量要求应符合GB/T 25000.51国家标准。主要功能指标前标记为“★”的必须与所提供的报告相符合，否则技术分为0分；

2、需提供构音语音测量训练仪软件的计算机软件著作权登记证书，且为保障仪器设备的可靠性和安全性，所提供的计算机软件必须与产品为同一品牌或同一厂家，否则技术分为0。