芜湖市第五人民医院污水站在线监测设备维保要求

一、 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 测量参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动采样器 |  |  | 套 | 1 | 监测站房 |
| 2 | pH、水温二合一自动分析仪 |  |  | 套 | 1 | 监测站房 |
| 3 | 温度、湿度、气压三合一检测设备 |  |  | 套 | 1 | 监测站房 |
| 4 | COD在线监测仪及数采仪 |  |  | 套 | 1 | 监测站房 |

二、 运维责任

1、 承担委托责任，保证各在线连续自动监测系统及设备的正常运行。制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门和甲方的台帐检查。

2、 每月提供在线监测设备的运行情况报表（3月、6月、9月提供季度报表，12月提供年度报表），陈述各在线连续自动监测系统的运行情况。

3、 及时汇报重大事故或仪器重大故障情况

4、 在运行中按规定对设备进行定期校准及校验。

5、 维保技术服务符合以下标准：

HJ/T355-2007《水污染源在线检测系统运行与考核技术规范（试行）》

HJ/T356-2007《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》

HJ/T377-2007《化学需氧量CODcr水质在线自动检测仪》

HJ/T101-2003《氨氮水质自动分析仪技术要求》

HJ/T212-2005《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》

三、 日常维护

1、 定期巡检：日常巡检每15日进行一次，包括检查项目、被检查项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。日常巡检规程应包含该系统的运行状况、工作状况、系统辅助设备运行状况、各主要部件的运行状况，各分析仪表的校准工作等必检项目和记录。每次巡检必须填写设备巡检记录。

巡检内容：①检查设备及辅助设备运行状态、主要技术参数判断是否正常；②检查自来水供应、取样系统、内部管路是否清洁通畅；③检查站房电路、通讯系统是否正常；④对于用电极法测量的设备，检查标液和电极填充液，进行电极清洗；⑤检查设备标准液、试剂有效期和余量，及时更换和添加；⑥检查数据传输系统，查看设备和数采仪、上位机是否一致；⑦对于没有自动调零、校正功能的设备进行手动调零、校正；⑧保持站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的温度、湿度等正常运行环境。②对电源控制器，空调等辅助设备进行经常性的检查。

2、 日常维护：定期对设备进行维护保养，检查耗材的污染损耗情况，各易损件使用情况，管路通畅情况等，必要时进行清洗更换，每次保养情况应有记录并归档。定期更换设备检测用试剂，按照每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档，如更换标准物质还需记录新的标准物质来源、有效期和浓度信息。每次保养必须填写设备保养记录。操作人员进行系统日常维护时做好相关记录；此处未提及的项目参照相关仪器说明书要求执行。

1） 每月一次维护保养工作内容如下：

① 清洗取样系统管路、内部管路、各类探头；

② 清洗设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元；

③ 检查设备检测用试剂是否符合要求，必要时进行更换；

④ 检查各类设备转换系统、曲线是否适用，必要时进行修正；

⑤ 对数据存储、控制系统运行状态进行检查；

⑥ 在现场进行一次实际样品和质控样检验，检验结果应符合验收规范指标；

⑦ 检查设备接地情况、站房防雷措施。

2） 每季度一次维护保养工作内容如下：

① 检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换；

② 检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换；

③ 检查设备其他常用易耗品工作状态，进行定期更换；

④ 进行一次设备重复性、零点漂移、量程漂移实验，实验结果符合验收规范指标；

⑤ 设备校准，在现场进行实际样品和质控样检验，检验结果符合验收规范指标；

⑥ 检查数据存储、通讯系统工作状态，做好数据备份，保证数据不丢失。

四、 设备维修：

1、 发现运行出现问题或接到运行问题通知，运维人员需在4小时内响应，24小时内到达现场。

2、 对于容易诊断的常规故障应在当天解决；对于不易诊断和维修的仪器故障，乙方根据现有的易耗品备件和常规备件进行更换备件，48小时内完成维修。

3、 若监测仪器进行了维修或更换，在正常使用或运维前必须对仪器进行一次校验和现场数据测量，其结果应符合验收规范指标。设备维修后，应填写设备维修记录、仪器校验记录。

4、 监测仪表若出现设备不满足现有环保要求时，乙方应对设备现状进行详细调查，提出更新计划，上报甲方进行设备更新。

5、 设备更新后，应组织有关人员进行验收，并有详细的测试记录，各种资料归档保存。

注：维保期内乙方承担合同内约定的在线检测设备的维修、保养和试剂更换费用。

五、 技术档案

1、 按当地环保部门要求，配合院方按时提交所需数据等报告文件。

2、 设备校准、零点和量程漂移、重复性、实际样品比对、质控样试验的例行记录。

3、 设备运行报告、定期巡检、维护保养记录。

4、 设备维护、易耗品的定期更换记录。

5、 检测机构的检定或检验记录。

6、 每月提供在线设备数据。

7、 其他应建立的技术档案

注、COD在线监测仪由污水托管单位提供（必须满足COD在线监测仪使用）