食道镜技术参数

国产食道镜由食道镜、食道异物钳、吸引管组成;

本套食道镜包含：儿童镜9 mm *13 mm *250 mm一根、成人镜12 mm *18 mm *400 mm一根、光纤一根、异物钳3把（工作长度450 mm）、吸引管2根（工作长度450 mm）等。

主要技术要求如下：

一、食道镜

1、与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2005）的要求，对应标准的中M号钢。

2、表面

食道镜管头端应圆滑，外表面光洁，镜管外表面粗糙度Ra值不大于0.2µm。

3、照度

物距10mm处食道镜照度应不小于3000Lx。

4、耐腐蚀性能

气管镜具有良好的耐腐蚀性能，经常规消毒，不得产生腐蚀现象。

5、发光面：光纤至镜前端面发光。

6、可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER等品牌的导光束。

二、食道镜配套器械

1、食道异物钳

最大插入部外径：φ4；

工作长度：450mm；

2、吸引管

最大插入部外径：φ2.5、φ3、φ4

工作长度：450mm；

三、其它

1、产品材料采用符合生物学的进口医用不锈钢。

2、产品零件采用全自动加工中心生产，精度高，产品互配性好。

3、进口无电镀表面处理技术,有效防止电镀对人体产生的副作用。

四、整套设备质保≥2年。