| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中频干扰电治疗仪 | 1 |
| 2 | 下肢CPM | 1 |
| 3 | 盆底肌治疗仪 | 1 |

设备采购清单

中频干扰电治疗仪参数

*1、采用12.1寸超大彩色液晶显示屏，icontrol智能操作系统。

2、输出通道：含两组二维干扰电疗法，含四组中频电疗法。

*3、干涉波（干扰电）：具备全开放式自编程系统；

*4、治疗方案：64种调制中频电疗法，35种干扰电疗法治疗方案。

5、	频率：调制中频工作频率：2KHz～10KHz；干涉波波频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz、干涉波差频频率：0-200Hz；低频调制频率：0Hz～150Hz。

*6、干涉波治疗波形：正弦波；调制波形：电疗仪输出的调制波形有方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。

7、调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

8、差频变化周期：其干扰电差频变化周期为15s～30s；干涉波动态节律：4s-10s.

9、	最大透热温度：电疗仪应用部分的最大发热温度应≤60℃。

10、电疗仪具有抽吸电极功能，其抽吸力应可调节，最大负压值为30KPa。

*11、本机多种电极可用：吸附电极和传统加热电极治疗方式可相互转换。

- 输入功率：260VA

下肢CPM参数

1、膝关节角度活动范围：0度～120度

2、髋关节角度活动范围：10度～120度

3、踝关节角度活动范围：-30度～60度

4、角速度变化范围：0度/秒～4度/秒(无级可调)

5、机架长度调节范围：小腿260mm～590mm，大腿265mm～565mm

6、电源：AC220V，50Hz

7、噪音：≤50dB(A)

8、功耗：≤75VA

9、净重：19Kg

盆底肌治疗仪技术参数

一、功能参数

1、19吋彩色液晶显示屏，一体化推车式设计，屏幕支持旋转方面医患观看屏幕；

- 中央机系统软件具有病例管理、自由刺激、处方刺激、自定义方案刺激、反馈刺激、表面肌电评估、盆底评估、多媒体训练、模版训练等九大功能；

3、标准筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，筛查指标包括：前静息、快速收缩、持续收缩测试、耐力测试、后静息期，评估指标包含：最大值、最小值、平均值、变异系数，可给出每个阶段评估数据相对应的参考值，并有阶段性得分及总得分，方便盆底报告的解读；

4、盆底评估时自带腹部检测，实时查看腹部参与度，并出具参与度报告；

*5、反馈刺激可实现自动阈值、手动阈值两种调节方式，肌肉收缩达到阈值时触发电刺激，当收缩未达到阈值时，设备智能识别并实时降低阈值，建立患者训练信心；

*6、系统根据盆底肌评估结果可实现一体化方案疗法，治疗模块转换无需手动操作，程序自动实现无缝化转换，治疗中途也可选择暂停或返回上一阶段治疗方案，更加智能化；

7、双通道输出，治疗时自带语音播报，A、B通道治疗时支持治疗参数、治疗时间完全独立，可在治疗中途暂停修改参数，不影响原治疗时间；

8、内置超100种处方刺激方案，包括尿失禁、盆底刺激、膀胱刺激、脏器脱垂、催乳、便秘、盆底痛等专业刺激方案；各方案刺激中可根据病人轻、中、重的状态进行专业治疗刺激方案；

9、自定义方案所有参数均可自由调节，实现个性化方案设置，在治疗过程中参数可调，，可同时治疗多名患者，参数独立、治疗时间独立、电流大小独立；

10、内置12种多媒体训练功能，将快肌、慢肌、综合肌进行针对性训练，增加训练乐趣，提高训练效果；

11、具有专业的盆底肌模板训练，针对性锻炼I类、II类肌纤维，支持腹式呼吸放松训练；

12、多台设备之间病例可共享，病例管理系统支持回看、回放、编辑、删除等，准确记录治疗时间及治疗项目；

13、 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可以对所有评估及治疗数据进行查看、删除等操作。

二、技术规格要求（所有参数以注册证参数为准或必须提供相应的检测报告）：

*1、测量范围：1μV~2500μV ；

2、最高分辨率：小于0.2μV；

3、输入噪声：小于1μV；

*4、通频带：3Hz~1200Hz；

*5、差模输入阻抗：≥30MΩ；

*6、共模抑制比：≥120 dB；

7、在说明书中对反馈信号的方式进行描述；

8、当测得肌电信号变化达到0.2μV时，反馈信号即有变化；

9、电流刺激强度：0mA～100mA设置分辨率为1mA,误差≤±10%(负载阻抗为1KΩ);

10、电流刺激脉宽：50μｓ～500μｓ可调，误差≤±10%;

11、电流刺激频率：1Hz～160Hz可调，误差≤±5%。