经颅超声神经肌肉刺激治疗仪

技术参数:

1.输出模式:1路经颅超声输出;2路神经肌肉电刺激输出。*2.>7英寸液晶显示屏.

3.设有固化模式专家处方:另设有自定义处方模式。

4.超声频率:800KHz;波束类型:发散型。

5.超声输出最大功率:1.2W，至少5档，可调。

6.超声输出占空比:10%100%，步距10%

7.超声治疗头有效辐射面积:<2.0cm2

8.神经肌肉电刺激频率(Hz):(20~1000)，至少6档，可调。

9.神经肌肉电刺激工作模式:动力性(间歇输出)静力性(连续输出)。11.电脉冲宽度(us):0-100;电脉冲幅值:0-45V，可调12.定时:5-30min

13超声治疗头与主机双向自动匹配功能。

14.治疗过程中具有对治疗终端经颅超声治疗头接触状态及输出剂量实时监测功能

15.治疗过程中具有对电极接触状态实时监测功能。