- GeneXPert快速分子诊断项目试剂技术指标参数

| 序号 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- |
|  | 1.适用范围：用于结核分枝杆菌（结核及利福平耐药）、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA/SA 定值、皮肤粘膜感染及阳性血培养）、产毒艰难梭菌（毒素 B、二元毒素、毒素 C）、流感病毒（A 型、B 型、呼吸道合胞病毒）、碳青霉烯耐药基因、HCV 病毒载量检测，HBV 病毒载量检测。 |
|  | 2.主要技术参数要求： |
|  | ★2.1 自动化要求：患者样本的核酸提取、扩增和检测在同一个处理单元中自动完成。 |
|  | 2.2 访问要求：可随机访问，一台仪器可同时检测不同样本类型、不同检测项目的样本。 |
|  | ★2.3 核心功能要求：可直接从直取的患者样本中检测丙型肝炎、乙型肝炎病毒载量、产毒艰难梭菌 tdcB基因、碳青霉烯耐药基因、流感病毒、MRSA/SA；可用于结核分枝杆菌的快速定性检测以及同时报出利福平是否耐药。 |
|  | 2.4 标本要求：可使用临床标本直接检测，无需使用提纯或扩增后样本。 |
|  | 2.41 肺结核及利福平耐药结核诊断：痰及痰沉淀； |
|  | 2.4.2 MRSA/金葡筛查：鼻拭子； |
|  | 2.4.3 艰难梭菌鉴定：粪便； |
|  | 2.4.4 流感：鼻咽拭子； |
|  | 2.4.5 HBV 病毒核酸检测：血清、血浆； |
|  | 2.4.6 碳青霉烯耐药基因：肠拭子、纯菌落； |
|  | 2.4.7HCV 病毒核酸检测：血清、血浆； |
|  | 2.5 试剂储存要求：可室温储存。 |
|  | 2.6 检测速度（从获得待检标本到出报告时间）： |
|  | 2.6.1 结核分枝杆菌检测与利福平耐药≤120min； |
|  | 2.6.2 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌≤80min； |
|  | 2.6.3 艰难梭菌毒素≤60min； |
|  | 2.6.4 丙型肝炎病毒核酸检测≤110min； |
|  | 2.6.5 流感病毒≤30min； |
|  | 2.6.7 碳青霉烯耐药基因60min。 |
|  | 2.6.8 乙型肝炎病毒核酸检测≤70min； |

配套设备参数（全自动医用PCR系统)

*1.技术原理:	荧光定量PCR技术。

2.适配检测菜单:能同时运行细菌类、病毒类病原体检测项目，覆盖细菌耐药、病毒载量分析等类型的试剂产品，包括但不限于结核分枝杆菌利福平耐药基因、艾滋病载（HIV）、乙型肝炎（HBV）、丙型肝炎（HCV）、产毒艰难梭菌、MRSA/SA、流感、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等。

3.提取扩增方式	:系统能够直接从患者样本中提取核酸，处理单元自动将提取出的核酸应用于核酸扩增和检测的后续步骤。以上的三个步骤(核酸提取、扩增和检测)在获得最终结果前（除初次加样外）无需再人工操作。

4.灵活性:	方便传染病项目零、散、急的特殊临床需求，可随机访问。在不停机的情况下进行连续上样，支持多项目同时运行，预留急诊位置，以便处理加急标本。

*5.生物安全性:为降低传染病病原检测的生物安全风险，要求样本的核酸提取、核酸扩增和目标检测三个步骤在同一个封闭的环境中完成，所用设备及试剂均属同一质控体系，非组合模式，以最小化扩增和样本污染的可能性。

6.实验室要求:通过在仪器试剂的小空间内控制生物安全风险，降低实验室大环境的要求，从而提升检测环境适应性和检测效能。要求系统在进行结核分枝杆菌等致病病原体检测时，系统自有生物安全防护等级高，可在常规二级实验室开展。

7.检测时间:	对于公共卫生负担重的传染病病原，检测时间快更佳，可减少门诊的就诊传播风险。结核分枝杆菌及利福平耐药基因检测时间≤2h; 艾滋病毒定量检测时间≤1.5h；HBV/HCV检测时间＜2h；流感病毒分型检测时间≤0.5h。

8.温控参数：变温速度：最大升温速度≥8.0℃/s，最大降温速度≥2.0℃/s；温度精度：从60℃到95℃是±1.0℃；温度持续时间精度：设定的时间 1.0 sec。

9.操作方式：仪器自带配置液晶触摸屏可单机操作或外接电脑进行操作。

10.质控方式:匹配试剂盒内含质控，无需单独做质控和对照试验；单人份试剂设计，试剂可常温保存运输。